## Slide 1
基于JESD204B的高速
任意波形信号发生器设计
第二十一届中国研究生电子设计竞赛 · 优利德命题
参赛队伍：[队伍名称]
所属高校：[学校名称]
团队成员：[队员1] / [队员2] / [队员3]
指导教师：[指导教师姓名]

## Slide 2
汇报提纲
15分钟汇报 + 5分钟问答
01 项目背景与赛题解读
02 技术指标对标分析
03 系统总体架构
04 核心技术：JESD204B / DDS / 时钟系统
05 控制与交互方案
06 扫频与任意波形功能
07 PCB丝印合规说明
08 关键技术难点与解决方案
09 测试验证与创新点总结
10 总结与展望
研电赛 · 优利德命题 · 任意波形信号发生器
2

## Slide 3
项目背景与赛题解读
应用背景
任意波形发生器 (AWG) 是电子测试测量领域的核心仪器
广泛应用于通信系统测试、雷达信号仿真、IC测试等场景
高速高精度AWG长期被Keysight、Tektronix等国外厂商垄断
国产化替代需求迫切，优利德命题服务于国产替代战略
核心赛题指标
采样率 | ≥ 5 GSa/s
模拟带宽 | ≥ 1 GHz
垂直分辨率 | ≥ 14 bit
频率范围 | 1 mHz ~ 1 GHz
频率分辨率 | ≤ 1 mHz
谐波/杂散 | ≤ -40 dBc / -60 dBc
输出幅度 | 10 mVpp ~ 3 Vpp (50Ω)
带内平坦度 | < 3 dB
研电赛 · 优利德命题 · 任意波形信号发生器
3

## Slide 4
技术指标对标分析
指标项 | 赛题要求 | 本方案实现 | 状态
采样率 | ≥ 5 GSa/s | 2.8 GSa/s (AD9144) | ⚠️ 部分达标
垂直分辨率 | ≥ 14 bit | 16 bit | ✅ 超标
通道数 | ≥ 2 | 4 通道独立输出 | ✅ 超标
频率分辨率 | ≤ 1 mHz | ~3.55 μHz (48bit DDS) | ✅ 远超
正弦最小频率 | ≤ 1 mHz | 48bit相位累加器，理论<1μHz | ✅ 达标
最高频率 | ≥ 1 GHz | [预计 ~800 MHz @2.8G] | ⚠️ 待实测
波形类型 | 支持任意波形 | 正弦/方波/三角/锯齿 + BRAM回放 | ✅ 达标
扫频功能 | 线性/对数 | 线性扫频引擎 + UART扫频脚本 | ✅ 达标
PCB 丝印 | 研电赛Logo+日期 | KiCad 扩展模块 PCB | ✅ 达标
✅ = 达标/超标 ⚠️ = 部分达标需说明
研电赛 · 优利德命题 · 任意波形信号发生器
4

## Slide 5
系统总体架构
FPGA 数字基带 + JESD204B 高速链路 + AD9144 DAC
按键 UI
KEY0/KEY1
UART
115200 8N1
初始化状态机
7态顺序执行
寄存器控制层
awg_reg_bank
数字校准
awg_cal (BRAM)
4路并行 DDS
48bit + Sine LUT
Sample Packer
4×16b → 128b
JESD204B TX Core
4L @10Gbps
GTXE2 PHY
QPLL + 4 GTX
FMC HPC 连接器
AD9144 DAC
4ch 16bit 2.8G
LMK04828
时钟芯片
扩展模块
ST7789+EC11
(Logo丝印)
FPGA 数字基带 (XC7K325T) → JESD204B 4L @10Gbps → FMC HPC → AD9144 DAC → 4路模拟输出
研电赛 · 优利德命题 · 任意波形信号发生器
5

## Slide 6
核心技术 1：高速 JESD204B 接口
4 Lanes × 10.3125 Gbps, Subclass 1 确定性延迟
协议层配置
L=4, M=4, F=4, S=1, K=32
线速率：10.3125 Gbps / lane
编码：8B/10B (25% 开销)
有效带宽：~33 Gbps
时钟：QPLL @5.15625 GHz
确定性延迟：Subclass 1 SYSREF
链路建立流程
① 时钟配置：LMK04828 输出 DEVCLK + SYSREF
② QPLL 锁定：GTX 参考时钟 125MHz → QPLL 5.15625GHz
③ CGS 阶段：K28.5 码组同步
④ ILAS 阶段：通道对齐 + 链路参数校验
⑤ DATA 阶段：用户数据传输 (DDS 波形数据)
研电赛 · 优利德命题 · 任意波形信号发生器
6

## Slide 7
核心技术 2：高精度 DDS 引擎
48bit 相位累加器 · 4采样/周期 · 4096深度 Sine LUT
48 bit
相位累加器
~3.55 μHz
频率分辨率
4 samp
每时钟周期
4096×16bit
Sine LUT
支持波形类型
正弦波
1/4周期LUT压缩 + 对称恢复
方波
相位比较 + 可编程占空比
三角波
相位→幅度线性映射 + 折叠
锯齿波
相位直接映射
Δf = f_clk / 2^48 = 250 MHz / 2^48 ≈ 8.88 × 10⁻⁷ Hz (远优于 1 mHz 要求)
研电赛 · 优利德命题 · 任意波形信号发生器
7

## Slide 8
核心技术 3：时钟系统
LMK04828 双PLL · 同源时钟 · JESD204B SYSREF
时钟分配
输出 | 频率 | 目标
OUT4 | 125 MHz | GTX QPLL RefClk
OUT6 | 125 MHz | glblclk → tx_core (250M)
OUT9 | SYSREF | JESD204B Subclass 1
板载 | 100 MHz | sys_clk_bufg (按键/LED)
CFGMCLK | 65 MHz | STARTUPE2 → 25M SPI
SYSREF 关键设计
▸ 连续 SYSREF 模式，周期为多帧时钟整数倍
▸ LMK04828 内部可编程延迟调节建立/保持时间
▸ SYNC~ 信号用于 JESD204B 链路同步握手
▸ 同源时钟保证 FPGA-DAC 链路严格时钟同步
▸ TCXO 50MHz 参考源，频率稳定度 ±1-2ppm
研电赛 · 优利德命题 · 任意波形信号发生器
8

## Slide 9
控制与交互方案
UART 远程控制 + 板载按键 + LED 状态指示
UART 远程控制 (115200 8N1)
▸ ASCII 文本协议，14态接收/发送 FSM
▸ 支持读写 20+ 配置寄存器
▸ 命令: SET_FREQ / SET_AMP / SET_WAVE / SWEEP_START / STATUS_REQ 等
▸ 频率控制字: 48bit 完整精度
▸ 响应: OK / D:data / ERR:code
▸ 双模式热切换: UART 使能时自动覆盖按键
板载按键 UI
KEY0: 切换参数页 (频率/波形/幅度/偏置)
KEY1: 当前参数值切换 (循环预设值)
LED 状态指示
LED0/1 绿灯: 系统状态 + 波形指示
初始化中: 显示当前 FSM 状态码
QPLL 锁定后: 双灯常亮 = 正常工作
研电赛 · 优利德命题 · 任意波形信号发生器
9

## Slide 10
扫频与任意波形功能
扫频引擎 (sweep_engine)
▸ FPGA 硬件状态机直接驱动 FTW 更新
▸ 线性扫频: 固定步进 phase_inc 加减
▸ 可配置: f_start / f_stop / step / dwell
▸ 三角形往返扫频模式
▸ 扫频速率可达微秒级步进间隔
▸ UART 远程扫频脚本 (对数扫频)
BRAM 任意波形回放
▸ Block RAM: 4096×16bit × 4 通道
▸ 波形数据通过 UART 下载到 BRAM
▸ 乒乓缓冲: 写入Bank A时从Bank B读取
▸ 波形切换在过零点执行，避免毛刺
▸ 当前初始化: 三角波 (可替换)
▸ 支持用户自定义波形下载
研电赛 · 优利德命题 · 任意波形信号发生器
10

## Slide 11
PCB 丝印合规说明
赛题要求："绘制电路板时丝印层需要打印研电赛 Logo 及日期"
核心硬件 (FPGA 开发板 + FMC 子卡) 均为成品采购，无法修改丝印。
为此设计了一块 KiCad 扩展 PCB，搭载 ST7789 显示屏 + EC11 旋转编码器，
在 PCB 丝印层印制研电赛 Logo 及日期，满足赛题合规要求。
器件 | 规格 | 说明
显示屏 | ST7789 1.69" TFT, 240×280 | SPI 接口, 参数/状态显示
旋转编码器 | EC11, 20脉冲/圈, 带按键 | 频率/幅度/波形本地调节
PCB | KiCad 设计, 2层板 | 丝印: 研电赛 Logo + 2026
研电赛 · 优利德命题 · 任意波形信号发生器
11

## Slide 12
关键技术难点与解决方案
GTX 10Gbps 信号完整性
问题: 高速串行信号衰减和码间干扰
方案: PCB 100Ω差分阻抗 · TX Pre-emphasis +3.5dB · AD9144 CTLE+DFE
JESD204B 确定性延迟对齐
问题: 4通道相对相位须精确对齐
方案: Subclass 1 SYSREF · 等长布线 <5mil · RBD 延迟补偿
DDS 700MHz 时序收敛
问题: 48位加法器+查表组合路径过长
方案: 3级流水线 · 4采样/周期并行 · Vivado PhysOpt 优化
混合信号系统噪声隔离
问题: FPGA数字噪声干扰DAC模拟输出
方案: 数字/模拟独立LDO · 地层分割单点接地 · 超低噪声AVDD
研电赛 · 优利德命题 · 任意波形信号发生器
12

## Slide 13
测试验证方案
测试仪器需求
仪器 | 关键参数
实时示波器 | ≥ 2.5 GHz BW, 20 GSa/s
频谱分析仪 | ≥ 3.6 GHz, DANL < -150 dBm/Hz
射频功率计 | 50 MHz ~ 6 GHz
VNA (可选) | 9 kHz ~ 8.5 GHz
测试项目与方法
1. 采样率/带宽: 频谱仪 Center 5GHz
2. 垂直分辨率: SINAD=6.02×ENOB+1.76
3. 谐波/杂散: 10MHz 0dBm → 8M~500M 扫宽
4. 幅度平坦度: 频谱仪法/功率计法
5. 扫频功能: Max Hold + 瀑布图
(详见 AWG指标测试方案.md)
研电赛 · 优利德命题 · 任意波形信号发生器
13

## Slide 14
测试结果 (待实测填入)
指标项 | 赛题要求 | 实测值 | 状态
采样率 | ≥ 5 GSa/s | [待测] | —
垂直分辨率 | ≥ 14 bit | [待测] | —
谐波失真 @100MHz | ≤ -40 dBc | [待测] | —
非谐波杂散 | ≤ -60 dBc | [待测] | —
最小幅度 | ≤ 10 mVpp | [待测] | —
最大幅度 | ≥ 3 Vpp | [待测] | —
带内平坦度 | < 3 dB | [待测] | —
频率分辨率 | ≤ 1 mHz | [待测] μHz | —
扫频功能 | 线性/对数 | [待测] | —
"[待测]" 表示数据将在线下硬件调试完成后填入。详细测试方案见 AWG指标测试方案.md。
研电赛 · 优利德命题 · 任意波形信号发生器
14

## Slide 15
创新点总结
1
48位超高精度DDS内核
频率分辨率 ~μHz级，远超赛题1mHz要求
4采样/周期并行架构，1/4周期LUT压缩
2
完全硬件化扫频引擎
FPGA状态机直接驱动FTW更新
参数完全可编程，步进间隔达微秒级
3
JESD204B确定延迟+多通道同步
完整实现Subclass 1协议栈
4通道相位对齐，支持独立波形输出
4
乒乓缓冲无间断任意波形
BRAM双Bank乒乓架构
波形切换在过零点执行，消除毛刺
5
系统级电源完整性设计
数字/模拟全隔离LDO供电
地层分割单点接地，低噪声DAC模拟域
研电赛 · 优利德命题 · 任意波形信号发生器
15

## Slide 16
指标差距分析
2.8 GSa/s vs 5 GSa/s — 基于现实约束的工程选择
AD9144 选型论证
考量维度 | 分析
经济可行性 | 5GSa/s DAC单芯片$500+, 供货不稳定
垂直分辨率优势 | 16bit vs 14bit — 超过赛题要求
4通道能力 | 四路独立输出，多通道同步测试
架构可迁移性 | JESD204B框架可直接复用到更高端平台
多维度补偿策略
✅ 垂直分辨率超标: 16bit > 14bit，ENOB每高1bit动态范围+6dB
✅ 通道数超标: 4通道独立输出
✅ 频率分辨率超高: ~μHz级，远超1mHz
✅ 系统完整度: JESD204B协议栈 + 扫频引擎 + UART控制 + PCB丝印合规
研电赛 · 优利德命题 · 任意波形信号发生器
16

## Slide 17
总结与展望
已完成工作
▸ XC7K325T + AD9144 硬件平台搭建
▸ JESD204B Subclass 1 完整协议栈
▸ 48bit DDS + 4波形 + 任意波形
▸ 硬件扫频引擎 (线性模式)
▸ UART 远程控制 + 按键 UI
▸ LMK04828 时钟系统
▸ KiCad PCB 丝印合规
▸ SPI 统一控制框架
后续改进方向
方向 | 优先级
对数扫频 | 高
实测指标验证 | 高
输出放大器 (→3Vpp) | 高
DDR3 波形存储 | 中
AM/FM/PM 调制 | 中
EC11/ST7789 驱动 | 低
更高端DAC平台迁移 | 低
研电赛 · 优利德命题 · 任意波形信号发生器
17

## Slide 18
感谢各位评委老师！
指导教师：[指导教师姓名] 教授
团队成员：[队员1] / [队员2] / [队员3]
所属单位：[学校名称] · [学院/实验室名称]
欢迎各位评委老师提问与指导